7352

وزنه های استاندارد برای آزمون دستگاههای توزین با ظرفیت بالا

چاپ اول

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

كميسيون استاندارد “وزنه های استاندارد برای آزمون دستگاه های توزین با ظرفیت بالا “

| رئيس | سمت يا نمايندگي |
| --- | --- |
| نبویان ، مبین(دکترای فیزیک) | هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال |
| اعضا |  |
| بابایی ، حسن (لیسانس مکانیک) | انجمن صنفی توليد كنندگان وسايل سنجش و توزین ايران |
| بلوک نخجیری ، پونه (لیسانس الکترونیک) | موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
| پویان ، محمود (لیسانس کامپیوتر) | شرکت توزین الکتریک |
| ذره ، مهدی (فوق لیسانس برق) | کارشناس استاندارد |
| رضا قلی بیگی ، ناصر (لیسانس فیزیک) | موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
| رضوی ، رخساره (لیسانس فیزیک) | موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
| طارمی ، معصومه (فوق لیسانس فیزیک) | موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
| ظهوری ، مسعود (فوق دیپلم برق الکترونیک) | باسکول سهند |
| عشقی ، مرتضی (لیسانس ریاضی) | کارشناس استاندارد و مشاور فنی شرکت سکا |
| نجف شاد ، ناصر (لیسانس راه و ساختمان) | شرکت میزان بی نظیر |
| دبير |  |
| آذری کردکندی ، سیاوش (لیسانس فیزیک) | موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |

محسنین ، مهکامه                                                موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

(لیسانس فیزیک)

| فهرست مندرجات | صفحه |
| --- | --- |
| پيشگفتار | ب |
| 1 | هدف و دامنة كاربرد | 1 |
| 2 | مراجع الزامي | 1 |
| 3 | مقادیر اسمی | 2 |
| 4 | شكل | 2 |
| 5 | اساس تنظیم | 2 |
| 6 | حفره تنظیم | 2 |
| 7 | جنس | 3 |
| 8 | حالت سطح | 3 |
| 9 | مشخصه های اندازه شناختی | 3 |
| 10 | نوشته ها و نشانه گذاری ها | 5 |
| 11 | تنظیم و بررسی | 5 |
| پيوست الف | 6 |
| پيوست ب | 7 |
| پيوست پ | 8 |

پيشگفتار

استاندارد” وزنه های استاندارد برای آزمون دستگاه های توزین با ظرفیت بالا “ كه توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در سي و نهمين جلسه كميته ملي استاندارد اندازه شناسي و اوزان و مقياس‌ها مورخ 17/5/83 مورد تائيد قرارگرفته است، اينك به استناد بند يك مادة 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود ونيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است :

OIML  R47 : 1979 Standard weights for testing of high capacity weighing machines

وزنه های استاندارد برای آزمون دستگاههای توزین با ظرفیت بالا

١	هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات فنی و اندازه شناختی وزنه های استاندارد با مقدار اسمی مساوی یا بزرگتر از ۵۰ کیلوگرم است که برای آزمون (و در صورت لزوم برای تنظیم) دستگاه های توزین با ظرفیت بالا از رده های درستی       و         (تعریف شده در بند ۴ استاندارد ملی۶۵۸۹-۱) کاربرد دارند.

بویژه ، این استاندارد مقادیر بیشینه خطاهای مجاز برای وزنه های استاندارد و حداقل چگالی آنها بصورت تابعی از بیشینه تعداد زینه های دستگاههای توزین تحت بررسی توسط این وزنه ها است را تعیین می کند.

٢	مراجع الزامی

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن‏ها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي‏شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ ويا تجديد نظر، اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‏ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ ‏و / يا تجديد نظر، آخرين چاپ و / يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

استاندارد ملي١-۶۵۸۹ : سال  ١٣۸١ دستگاههای توزین غیر خودکار- قسمت اول: الزام های فنی و اندازه شناختی- آزمون ها

استاندارد ملي ١۹۷۹: سال ١٣۷١ ارزش قراردادی نتیجه توزین در هوا

٣	مقادیر اسمی

مقدار اسمی وزنه استاندارد، ۵۰ کیلوگرم یا به شکلn10×k  کیلوگرم است که در آن k عموما مساوی ۱،٢ یا ۵ و n  عددی صحیح مساوی یا بزرگتر از ٢ است.

۴	شکل

وزنه های استاندارد باید دارای شکلی نسبتا ساده ، بدون گوشه یا لبه های تیز باشند. این وزنه ها نباید دارای حفره هایی باشند که سبب انباشت سریع جرم زائد شوند.

اگر اين وزنه‌ها براي جابجايي روی یک سطح صاف (یا روی ریل) در نظر گرفته شده باشد باید آنها را به غلطک‌ها (یا شیارهایی) با سطح تماس محدود مجهز کرد.

5	اساس تنظيم

وزنه های استاندارد باید طبق الزامات بندهای 4 والف٣ استاندارد ملی ١٩٧٩ با در نظر گرفتن شرایط مرجع زیر تنظیم شوند:

- چگالی استاندارد مرجع :  3kg/m  ٨٠٠٠

- چگالی هوای محیط :  3kg/m  2/1

-تعادل در هوا با دمایC° ٢٠ ، بدون تصحیح شناوری در هوا

۶	حفره تنظیم

وزنه های استاندارد باید دارای یک یا چندحفره تنظیم باشند.

مهر و موم کردن درپوش این حفره ها باید امکان پذیر بوده و در مقابل آب و هوا (برای مثال بوسیله یک لایه درزگیر) نفوذناپذیر شده باشند.

حجم حفره های تنظیم باید حداقل مساوی پنج صدم  حجم وزنه استاندارد باشد.

علاوه بر این، بهتر است که بعد از تنظیم اولیه حداقل حجمی معادل با يك صدم حجم وزنه استاندارد از حفره خالی بماند.

۷	جنس

وزنه های استاندارد عموماٌ از جنس چدن خاکستری ساخته می شوند.

این وزنه ها را می توان از یک یا چند ماده دیگر نیز ساخت ، به شرط اینکه ضوابط بند 9 رعایت شود.

جنس مواد بکاررفته باید از چنان سختی و استحکامی  برخوردار باشد که بتواند بارها و ضربه های احتمالی ایجاد شده در شرایط عادی کاربرد را ، تحمل نماید.

۸	حالت سطح

برای حفاظت در برابر خوردگی ، سطح وزنه های استاندارد را می توان با مواد مناسبی پوشانید و غیر قابل نفوذ کرد.

این پوشش باید در برابر ضربه و شرایط جوّی مقاوم باشد.برای مثال آب کاری با فلز روی(گالوانیزه)، پوشش مناسبی است که این پیشنهادات را برآورده می سازد.

۹	مشخصه های اندازه شناختی

بیشینه خطای مجاز برای وزنه های استاندارد نباید از یک سوم بیشینه خطای مجاز برای بار متناظر دستگاه توزین تحت بررسی بیشتر باشد.

بنابراین ، بیشینه خطای مجاز برای وزنه های استاندارد باید با تعداد زینه های دستگاههای توزین تحت بررسی سازگاری داشته باشد.

علاوه براین، چگالی وزنه های استاندارد باید چنان باشد که تغییر١٠± درصدی در چگالی هوای محیط، نسبت به مقدار مرجع آن (3kg/m  ٢/١)، تغییری بیش ازیک چهارم بیشینه خطای مجاز آن ، در نتیجه توزین وزنه استاندارد در هوا ایجاد نکند.

با بکارگیری این الزامات، در جدول شماره1 مثالهایی از رابطه بین موارد زیر ارائه شده است:

- "n" بیشینه تعداد زینه‌های دستگاه توزین تحت بررسی(با فرض قرارداشتن دستگاه در رده
 درستی      ) ،

- بیشینه خطای نسبی مجاز مثبت یا منفی وزنه های استاندارد که برای بررسی اولیه این دستگاهها استفاده  می شود، و

- حّد پایین متناظر به ازای چگالی وزنه های استاندارد.

جدول ١

| "n" بیشینه تعداد زینه های دستگاههای توزین (با رده درستی ) قابل بررسی با وزنه های استاندارد در حین بررسی اولیه ١ | بیشینه خطای نسبی مجاز مثبت یا منفی وزنه های استاندارد | کمینه چگالی 3kg/m |
| --- | --- | --- |
| 1000 3000 5000 10000 |  | ١٢٣١ ٢٠٨٧ ٣٠٠٠ ٤٣٦٤ |
| ١- وزنه های استاندارد مورد استفاده برای بررسی اولیه یک دستگاه توزین با"n "زینه را می توان برای بررسی بعدی یک دستگاه توزین با "pn" زینه نیز بکار برد، که بیشینه خطای مجاز برای بررسی بعدی "p "برابرِ بیشینه خطای مجاز در بررسی اولیه است (p مساوی یا بزرگتر از یک است). |

یادآوری : مستقل از الزامات مربوط به چگالی وزنه ها- بویژه برای استانداردهای مرجع یا وزنه‌های با مقدار اسمی بالا- چگالی‌اي نزدیک به 3kg/m ٨٠٠٠  مطلوب است.

برای مثال، می توان از یک جسم چدنی با حفره ای ویژه استفاده کرد که بتوان یک هسته سربی با جرم تقریبی ۳۰ درصد کل جرم اسمی استاندارد را در آن ریخته گری کرد.

١٠	نوشته ها و نشانه گذاری ها

موارد زير بايد روي وزنه های استاندارد بصورت ثابت و خوانا نشانه گذاري شود :

- مقدار اسمی به عدد همراه با نماد یکای به کار رفته،

- "n" بیشینه تعداد زینه های دستگاه های توزینی  كه مي توان  آنها را دربررسي اوليه توسط این  وزنه‌ها تایید کرد،

و طبق قوانین و مقررات ملی:

- نشانه تایید (در صورت اقتضاء با تاریخ و دوره اعتبار ).

١١	تنظیم و بررسی

تنظیم وزنه های استاندارد باید چنان باشد که با بیشینه خطای مجاز تعیین شده در این استاندارد مطابقت نماید.

به ویژه ، با روش توزین مضاعف (روش جابجائی گوس، یا روش جانشینی بوردا) و با استفاده از وزنه‌های استاندارد مرجعی که خطای آنها کمتر از یک سوم بیشینه خطای مجاز برای وزنه مورد تنظیم باشد، و نیز با بکارگیری دستگاه توزین مقایسه گری که حدّ خطای تکرارپذیری آن از ۲/۰ برابر بیشینه خطای مجاز وزنه مورد تنظیم بیشتر نباشد ، می توان به این تنظیم دست یافت.

پیوست الف

نگهداری وزنه های استاندارد

(الزامی)

الف-1		استفاده دائم در داخل یک ساختمان:

وزنه های استانداردی که بطور دائم در داخل یک ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند و با تجهیزات مناسب و به دقّت جابجا می شوند، (عموماً برای مدّت یک سال) قادر به حفظ درستی کالیبراسیون در حدود  نيم ده هزارم هستند.

الف-2	 	استفاده در فضای باز:

وزنه های استانداردی که قرار است در فضای باز استفاده شوند ، معمولاً در وسایل نقلیه ای (کامیون ها یا بارکشها ) که برای حمل آنها بطور ویژه ای طراحی شده اند و مجهز به وسایل بالابر و جابجائی هستند جاسازی می شوند که امکان قرار دادن این وزنه ها را روی بارگیر دستگاههای توزین مورد بررسی فراهم  می سازد.

در اثر استفاده از وزنه های استاندارد در فضای باز، جرم آنها می تواند (بدلیل سایش، خوردگی و...) تغییر  کند.

اگر تغییرات مشاهده شده طی استفاده در یک دوره یک ساله در حدود يك ده هزارم باشد، نیازی به تنظیم با دقت بهتر از يك ده هزارم نیست.

به منظور جبران خطاها و عدم انباشت خطاها ، این تنظیم باید بین منهاي يك ده هزارم تا بعلاوه يك ده هزارم مقدار اسمی داده شده انجام گیرد.

پیوست ب

خطاهای مطلق برای وزنه های استاندارد

(الزامی)

در جدول زير خطاهای مطلق برای وزنه های استاندارد ارائه شده است.

###### جدول ب  1-  خطاهای مطلق برای وزنه های استاندارد

| بیشینه خطای نسبی مجاز برای وزنه های استاندارد | مقدار اسمی برحسب کیلوگرم |
| --- | --- |
| خطاي مطلق متناظر برحسب گرم |  |
| 5/2 5 10 25 50 100 250 | 5 10 20 50 100 200 500 | 5/8 17 33 85 170 330 850 | 17 33 66 170 330 660 1700 | 50 100 200 500 1000 2000 5000 |
| 10000 | 5000 | 3000 | 1000 |  |
| "n" بیشینه تعداد زینه های بررسی دستگاههای توزین(با رده درستی ) قابل بررسی با وزنه های استاندارد در حین بررسی اولیه (زیرنویس جدول 1 را ببینید) |  |

پیوست پ

مثالهای نمونه

(اطلاعاتی)

این پیوست شامل شمای وزنه های مورد استفاده برای آزمون دستگاه های توزین با ظرفیت بالا است ، که بدلیل طراحی و راحتی در کاربرد ، به عنوان الگو مناسب هستند.

جزئیات ساختاری بعضي وزنه های نشان داده شده در صفحه های بعدی از طریق دفتر بین المللی اندازه شناسی قانونی قابل دسترسی است.

شكل پ-3  نمونه وزنه مورد استفاده در كشور جمهوري اسلامي ايران است.

ابعاد برحسب میلی متر است.

شکل پ ١-  وزنه استاندارد متوازي السطوح 500 کیلوگرم و 1000 کیلوگرم

مناسب برای روی هم قرار دادن

برای وزنه  500 کیلوگرم ابعاد برحسب میلی متراست.

10r =

20R =

شکل پ 2- وزنه های استاندارد استوانه ای 500 کیلوگرم و 1000 کیلوگرم

مناسب برای روی هم قرار دادن و غلتاندن

شکل پ 3 - وزنه استاندارد استوانه ای 500  کیلوگرم مناسب برای غلتاندن

شکل پ 4- وزنه استاندارد متوازي السطوح 1000 کیلوگرم مناسب برای روی هم قرار دادن

شکل پ 5- وزنه استاندارد استوانه ای 5000 کیلوگرم مناسب برای غلتاندن

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

7352

Standard weights for testing of high capacity weighing machines 1st. Revision

# Footnotes

- Closure

-  به استاندارد ملی شماره ١۹۷۹، بند ٣ رجوع شود.

- Bureau International de Métrologie Légale (BIML)

- Stacking

# Text boxes

ب

الف

برش AA

ابعاد برحسب ميلي متر است.

برش BB

ابعاد برحسب ميلي متر است.

560

ابعاد برحسب ميلي متر است.